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	CLIENTE:
	OAS
	AREA:
	EQUIPO PH-136
	FECHA:
	02/02/2024


INFORME TECNICO

DESCRIPCIÓN : MANOMETRO ANALOGICO 
MARCA : CENI
UNIDAD                      RANGO                CLASE                       RESOLUCIÓN
PRESIÓN                      0  A  100                  1.0 %                             1 BAR
PATRÓN UTIZADO : BALANZA DE PESO MUERTO
CERTIFICADO DE PATRÓN N° CCPT 0101023
	PRESIÓN 
	MEDICIÓN
	DESVIO
	TOLERANCIA
	RESULTADO

	10
	9.96
	0.600
	 + - 1 kg/cm²
	  Aprobado

	30
	29.87
	0.1300
	 + - 1 kg/cm²
	Aprobado

	40
	39.81
	0.2200
	 + - 1 kg/cm²
	Aprobado

	50
	49.89
	0.1300
	 + - 1 kg/cm²
	Aprobado

	60
	59.96
	0.700
	 + - 1 kg/cm²
	Aprobado

	70
	69.97
	0.300
	 + - 1 kg/cm²
	Aprobado

	80
	79.87
	0.1100
	 + - 1 kg/cm²
	Aprobado

	90
	89.91
	0.1200
	 + - 1 kg/cm²
	  Aprobado

	       100
	    99.93
	  0.1100
	 + - 1 kg/cm²
	  Aprobado


	
	NOMBRE Y APELLIDO
	LEGAJO  / DNI

	Autorizante ( responsable de obra )
	
	

	Ejecutante ( persona que realiza la tarea )
	FERNANDEZ JUAN CARLOS
	24123832

	
	operaciones@emysa.com.ar
	

	
	
	


